青岛广正信石油仪器有限公司     Qingdao Guangzhengxin Petroleum Instrument Co., Ltd.

便 携 式 滚 子 加 热 炉

中国·青岛

衷心感谢您选用青岛广正信石油仪器有限公司产品!

钻井液测试分析仪器是本厂独立生产的优质产品。请你在使用本产品之前，按你所选用产品的规格、型号，仔细阅读《使用说明书》，正确掌握本产品的安装和使用方法。阅读后请将本《使用说明书》妥善保管，以备今后进行检修和维护时使用。

注意！

特别提醒用户在使用过程中要熟悉全部操作过程和操作时可能出现的情况，按操作程序操作。

安全指导

重要安全指导

阅读以下指导,并保存好以备将来参考。

- 要求实验员熟悉全部操作过程和操作时可能出现的情况，按操作程序操作。

- 进行滚动工作时手、衣服和其他物品要远离滚筒和其他旋转部件。

- 每次试验前，必须检查各部件的工作性能及密封件密封性能。及时更换密封件。

- 陈化釜注入样品液体时，不得超过其容积的2/3即325ml。以免由于加温液体膨胀造成危险。

- 试验完毕后，必须将陈化釜冷却至室温，放掉釜体内的余气，方能打开釜盖。

- 陈化釜内预制压力不得超过7MPa。

- 仪器经过加温工作后，其部分表面和部件已受热。所以在使用操作时要确认是否对人造成伤害，方可触摸。

- 仪器使用时要保证接地可靠。停止工作时，关闭电源开关，拔下电源插头，以保安全。

警告、告诫和注意

警告必须照办以免伤害人体。

告诫必须遵守以免损坏设备。

注意  给出一个操作的重要信息和有用提示。

目    录

一、概述...……….…………………………………………1

二、型号及规格……………………………………………1

三、仪器的主要技术参数…………………………………2

四、仪器的结构与工作原理………………………………2

五、仪器的操作……………………………………………4

六、仪器的维护与保养……………………………………7

七、仪器的运输与储存……………………………………8

八、故障的判定与排除……………………………………8

九、随机技术文件一览表…………………………………9

- 概述

该滚子加热炉配以进口精密控制器，采用最新的微机智能控制技术，直接设定，数字显示，并可进行偏差指示。该机运转平稳、噪音小、精度高、工作范围大、自动化程度高、操作简单、坚固耐用、维修保养方便。

用途：

1、在重新制备的钻井液内，研究出现在钻井液内的阳离子交换反应（例如钙处理钻井液）。

2、测定钻井液添加剂的稳定性（例如各种稀释剂和有机胶）。

3、作干燥箱。

4、作陈化烘箱。

5、作球磨机用。

6、搅拌化学用品溶液。

7、均匀混合液体或固体物质。

8、对液体进行除气。

二、型号及规格

GRL—BX3型

1

三、仪器的主要技术参数：

主要技术参数

| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电源 | 220V±10% 50Hz |
| 2 | 电机功率 | 90W |
| 3 | 加热功率 | 500W |
| 4 | 使用温度范围 | 50℃~180℃ |
| 5 | 滚 子 转 速 | 112±5r/min |
| 6 | 工作面积 | 300×260×220mm |
| 7 | 外 形 尺 寸 | 530×340×480mm |

四、仪器的结构及工作原理

该加热炉由以下部分组成。

（一）箱体：采用不锈钢内外壳、硅酸铝保温层，坚固耐用保

温效果好。

（二）滚筒：采用优质金属材料滚筒和框架，四氟石墨轴承做

支撑，重量轻、转动平稳、噪音小。

（三）加热系统：由一只500W加热器加热炉温。

（四）动力系统：由减速电机输出，由链轮带动三根滚子转动。传动平稳可靠。

2

（五）电器控制：温控部分采用智能显示、直接进行工作设定和读出，恒温自控准确，超温自动断电。定时部分定时关机，自动报警。见（图一）

电器控制面版示意图（图一）

3

说明：

1、电源：接通和关闭电源。

2、计时启动按键。

3、加热系统开关按键。

4、电机开关按键。

（六）工作原理

其工作原理和性能完全依据美国API标准设计。模拟钻井液在井下环行空间内缓慢循环的速度，研究其加热滚动中的特性。

五、仪器的操作：

（一）使用前的准备

1、未开箱的滚子炉，应先打开顶部和四周的箱盖，露出箱体底部固定滚子炉的螺栓，将与炉体连接的螺栓松开卸掉，使滚子炉从包装箱中移出安放于适当位置。

2、使用前应检查电压是否与要求电压相符。为保证使用安全，滚子炉的电源应接地可靠。

3、仔细阅读说明书，按操作步骤操作。

4、接通电源，合上电源开关。温度显示窗显示当前加热炉内温度。

5、启动电机按键（4），电机带动炉内滚筒转动，可进行样品的搅拌。

6、使电机空转数分钟，声音、转速正常，再按动按键（4）电机停止转动。准备工作结束，即可进行正常工作。

4

（二）温度设定：见（图二）

温度设定示意图（图二）

- 打开加热键（3）“第一显示”窗显示滚子炉内实际温度。

- 按动按“上、下调”键窗口设定“第二显示”温度。

- 滚子炉最高工作温度为180℃ 。

（三）定时设定：见图三

5

定时设定示意图（图三）

1、启动“计时键”（2）后，显示窗显示。

2、按动键 “+”或 “-”设定定时时间

（四）滚子炉操作方法：

根据实验需要，在完成以上（一）、（二）、（三）项工作后，关紧炉门用锁紧装置锁住。

1、按动电机键（4）（图一），炉内滚筒转动，可进行样品的搅拌。

2、按动加热键（3），炉内按设定温度开始加热，“第一显示”窗口显示炉内加热温度，当温度接近设定温度时，系统进入自动恒温控制状态。

- 滚子炉滚筒、加热的定时控制，按“（三）定时设定”。

6

使用时所用电源一定要保证接地可靠。

试验完毕后，将陈化釜冷却至室温，放掉釜体内的余气，方能打开釜盖。

工作时手、衣服和其他物品要远离滚筒和其他旋转部件。

第一次使用或长期未使用的滚子炉，应在使用前将炉温升至120℃加热2小时，以避免因潮湿影响炉体绝缘性能。

六、仪器的维护与保养

1、当移动、维修或清洁仪器时。要轻拿、轻放，以免造成部件变形影响精度和使用。

2、滚筒轴不得碰撞，以免弯曲变形，影响使用。

3、电动机、电器部件应保持清洁干燥不能受潮，要定期检查维修时不得用金属铁器敲打。严禁将腐蚀性化学药品与本机同放。

4、电器箱四周的排气孔不得阻塞。保持电器部件的通风散热。

5、每次使用完毕后，应及时将加热炉擦拭干净，放置干燥环境内。

6、长期搁置不用，使用前需用500V兆欧表测定绝缘电阻。如绝缘电阻小于1兆欧时，则需对加热炉进行干燥处理，直至绝缘电阻超过1兆欧后，再投入使用。

7、加热炉损坏时，应请维修工检修，请勿随便拆开。

8、应定期打开后盖给链轮、链条加润滑油。

7

七、仪器的运输与储存

仪器的运输与储存应符合于JB/T9329-1999标准。产品应储存在通风的室内，室内空气中不含有能引起器件腐蚀的杂质。

八、故障的判定与排除

| 序号 | 故障 | 原 因 | 维修方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 接通电源，电机转动，滚筒不转动。 | ①链轮与轴连接的紧定螺钉松动。 ②链条与链轮脱开。 | ①打开电器控制箱的侧盖板，将松动的链轮与轴连接的紧定螺钉拧紧。 ②打开电器控制箱的侧盖板，将脱开的链条重新按装于链轮上。 |
| 2 | 接通电源，电源指示灯不亮。系统无电。 | ①电源插头接触不良。 ②熔断丝烧断。 | ①检查电源插头是否牢固。重新安装电源插头。 ②打开电器控制箱的侧盖板，拧开熔断器盒更换熔断丝。 |

8

九、随机技术文件一览表

| 序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 使用说明书 | 份 | 1 |  |
| 2 | 合格证 | 份 | 1 |  |
| 3 | 装箱单 | 份 | 1 |  |

公司地址：中国·青岛市李沧区瑞金路39号

邮编：266043

电话：86-0532-85182756

传真：86-0532-85182756

手机: 18561627751

网址：www.guangzhengxin.com

邮箱：guangzhengxin@163.com