青岛广正信石油仪器有限公司     Qingdao Guangzhengxin Petroleum Instrument Co., Ltd.

高温滚子加热炉

使用手册

版本1.0

©版权所有 青岛广正信石油仪器有限公司

请你仔细阅读《使用手册》，正确掌握本产品的安装和使用方法。阅读后请将本《使用手册》妥善保管，以备今后进行检修和维护时使用。

一、概述

高温滚子加热炉采用最新的PID智能控制技术，直接设定，数字显示。该机运转平稳、噪音小，精度高、工作范围大、自动化程度高，操作简单，坚固耐用，维修保养方便等特点。

二、型号及规格

| 型号 | 名称 | 特点 |
| --- | --- | --- |
| XGRL-4 | 高温滚子加热炉 | 最高温度240℃ |
| XGRL-4A | 高温滚子加热炉 | 最高温度300℃ |

三、仪器的主要技术参数

| 名称 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 电源 | 220V±5% 50/60Hz |
| 加热棒功率 | 1.5KW |
| 使用温度范围 | 50℃～240℃（XGRL-4） |
|  | 50℃～300℃（XGRL-4A） |
| 控温精度 | ±2℃ |
| 工作面积 | 555×355×630mm |
| 外形尺寸 | 700×820×685mm |

四、仪器的结构与工作原理

（一）组成

1、箱体：采用钢架结构，硅酸铝保温层，不锈钢外壳，坚固耐用。

2、滚筒：采用优质金属材料滚筒和框架，重量轻、转动平稳。

3、加热系统：由两根700W加热管加热。

4、动力系统：由电机靠链轮链条带动五根滚子转动。传动平稳可靠、噪音低。

5、电器控制：温控部分采用智能显示、直接进行工作设定和控制，恒温自控准确，温度超限自动断开加热电源，并发出声光报警。定时部分定时关机，自动提示关机。

| 序号 | 名称 |
| --- | --- |
| 1 | 电源 |
| 2 | 电机开关 |
| 3 | 加热开关 |
| 4 | 计时开关 |

电器控制板示意图

（二）工作原理

其工作原理和性能完全根据美国API标准设计。模拟钻井液在井下环行空间内缓慢循环的速度，研究其加热滚动中的特性。

五、仪器的操作

1、确认电压相符，电源可靠接地。

2、接通电源，合上电源开关。温度显示窗显示当前加热炉内温度。启动电机开关，电机带动炉内滚筒转动，可进行样品的搅拌。

使电机空转数分钟，声音、转速正常。准备工作结束，即可进行正常工作。

3、温度设定：打开加热键（3）“第一显示”窗显示滚子炉内实际温度。按动按“上、下调”键窗口设定“第二显示”温度。滚子炉最高工作温度为240℃（XGRL-4A为300℃）。当温度接近设定温度时，系统进入自动恒温控制状态。

4、定时设定：启动“计时开关”后，显示窗显示。按动键“+”或“-”设定定时时间。

第二显示

模式键

菜单键

SV

下调键

上调键

PV

第一显示

六、仪器的维护与保养

1、移动、维修或保养仪器时。要轻拿、轻放，以免造成部件变形影响精度和使用。

2、每次使用完毕后，应及时清理滚子炉内腔，放置干燥环境内。

3、定期给链轮、链条加润滑油。

七、故障的判定与排除

| 故障 | 原因 | 维修方法 |
| --- | --- | --- |
| 接通电源，电机转动，滚筒不转动 | ①链轮与轴连接的紧定螺钉松动 ②链条与链轮脱开 | ①将所有链轮与轴连接的紧定螺钉拧紧 ②将脱开的链条重新按装于链轮上 |
| 接通电源，系统无电 | ①电源插头接触不良 ②熔断丝烧断 | ①检查电源插头是否牢固 ②更换熔断丝 |

八、一年备件（选购）

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 链轮 | 个 | 3 |  |
|  | 链轮 | 个 | 10 |  |
|  | 石墨轴承 | 个 | 20 |  |
|  | 保险丝 | 个 | 30 |  |

公司地址：中国·青岛市李沧区瑞金路39号

邮编：266043

电话：86-0532-85182756

传真：86-0532-85182756

手机: 18561627751

网址：www.guangzhengxin.com

邮箱：guangzhengxin@163.com